## Sheet1
假肢手控制器-上位机通讯协议
数值对应ID | 上位机发送1&反馈接收模块，表头0x0197（407d） | 显示值，上位机接收，参考数值如下 | 比例系数 & 偏移量 | 备注
0x00 | 手动or自动模式 | 1:手动 0:自动 | 比例系数1，偏移0 | 回执发送和接收数据ID相同 应用于手动模式单独一页 转速在STM32F767中缩小十倍，防止转速过大
0x02 | 电机使能/停止 | 1:使能 0:停止（6个） | 比例系数1，偏移0
0x04 | 拇指张合电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x06 | 拇指摆动电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x08 | 食指摆动电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x0A | 中指摆动电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x0C | 无名指摆动电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x0E | 小指摆动电机目标转速（经过减速箱后的转速） | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x10 | 上电时默认手势 | 0~255 | 比例系数1，偏移0 | 预留功能
0x12 | 目标手势类型 | 0~255 | 比例系数1，偏移0 | 显示中文(捏、抓、握)
0x14 | AT指令设置蓝牙模块主模式 位命令 | 1:设置主模式 0：不动作 | 比例系数1，偏移0
0x16 | 抓握控制参数P | -320.00~320.00 | 比例系数100，偏移320.00
0x18 | 抓握控制参数I | -320.00~320.00 | 比例系数100，偏移320.00
0x1A | 抓握控制参数D | -320.00~320.00 | 比例系数100，偏移320.00
数值对应ID | 上位机接收模块2，表头0x043A(1082d) | 显示值，上位机接收，参考数值如下 | 比例系数 & 偏移量
0x64 | 肌电传感器电极1 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x66 | 肌电传感器电极2 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x68 | 肌电传感器电极3 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x6A | 肌电传感器电极4 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x6C | 肌电传感器电极5 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x6E | 肌电传感器电极6 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x70 | 肌电传感器电极7 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x72 | 肌电传感器电极8 | -2048.0~2048.0 | 比例系数10，偏移3276.7
0x74 | 拇指张合电机转速（经过减速箱后的转速） 自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x76 | 拇指摆动电机转速（经过减速箱后的转速）自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x78 | 食指摆动电机转速（经过减速箱后的转速）自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x7A | 中指摆动电机转速（经过减速箱后的转速）自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x7C | 无名指摆动电机转速（经过减速箱后的转速）自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x7E | 小指摆动电机转速（经过减速箱后的转速）自动模式转速 | -29.286~29.286(rpm) | 比例系数1000，偏移29.286
0x80 | 拇指张合电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x82 | 拇指摆动电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x84 | 食指摆动电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x86 | 中指摆动电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x88 | 无名指摆动电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x8A | 小指摆动电机电流 | 0~500mA | 比例系数1，偏移0
0x8C | FSR1法向压力 | 0~20.00N | 比例系数100，偏移0
0x8E | FSR2法向压力 | 0~20.00N | 比例系数100，偏移0
0x90 | FSR3法向压力 | 0~20.00N | 比例系数100，偏移0
0x92 | FSR4法向压力 | 0~20.00N | 比例系数100，偏移0
0x94 | 拇指弯曲度 | 0~20.00 | 比例系数100，偏移0
0x96 | 食指弯曲度 | 0~20.00 | 比例系数100，偏移0
0x98 | 中指弯曲度 | 0~20.00 | 比例系数100，偏移0
0x9A | 识别的手势类型 | 0~255 | 比例系数1，偏移0 | 显示中文(捏、抓、握)
0x9C | 蓝牙配对状态 | 1:配对成功 0：未配对 | 比例系数1，偏移0 | 显示中文